产品名称：光栅式指示表检定仪 产品型号：HAD-10BL 光栅式指示表检定仪 型号：HAD-10BL 一、HAD-10BL用 途: 可检定国内规程所列的19种规格的指示表及非标准指示表的示值误差和回程误差。(包括0-3、0-5、0-10、0-20、0-30、0-50㎜百分表,0-1、0-2、0-3、0-5㎜千分表,±0.4、±0.5㎜杠杆百分表,0-0.2㎜杠杆千分表,测头行程0.6、0.8、1.0、1.2、1.6㎜内径百分表,0-0.8㎜内径千分表)。 二、HAD-10BL 概 述: 计算机型立式光栅式指示表检定仪是光电机集一体化的新型高科技计量检测产品,在以往光栅式指示表检定仪的基础上改进后的新产品,它具有准确度提高、无回程误差、工作稳定可靠、操作舒适、携带方便、安装简便,检定数据可以存储等优点,可以用来检定各种规格的百分表、千分表、杠杆表、内径表的示值误差和回程误差(增设非标准检定功能)、并且根据检定规范对数据的判断处理。该仪器紧跟国家最新标准,完全符合国家检定规程的要求,提供最新升级软件,是计量部门和重工企业计量室标准升级换代的理想可靠的产品。 仪器具有手控和自动定时进行检定数据采样功能;具有随时暂停、防止操作错误和修改错误数据功能;设有检定音响提示和超差语音提示;可以选择检定数据精确位数的程度(检定分辨力,“0”,“0.00”),用来提高同一块表检定结果的统一性。 本仪器操作简单,检定和打印效率高,检定一只表只需3-8分钟。 本仪器可用三种方式打印出检定记录,可直接打印出检定证书和校准证书。 本仪器软件操作与管理方便(具有抽检功能,具有精确查找和时间范围查找功能,还具备了数据统计管理)。 三、主要技术要求: 1.测量范围: 0-10mm; 2.分 辨 力: 0.1μm 3.示值误差: 任意1mm≤0.8μm;10mm≤ 1.5μm 4、回程误差: ≤0.5μm 5.功 耗 : 不大于10W; 6.体 积 : 检定装置约220×180×350mm(大量程为约260×200×400mm) 7.重 量 : 约13㎏(大量程0-50mm约为16㎏); 四、工作原理和结构: 计算机型光栅式指示表检定系统是利用光栅很多等节距的刻线排列构成测长的原理,把直线位移变成电信号,经接口电路(前置放大、分相、整形、电子细分),将光转变正弦波信号变成电脉冲,并与计算机通讯连接,然后进行记数和数据处理,最后由输出设备打印机打印出检定纪录。 整机检定装置(光栅传感器、通信接口盒、包裹信号整形电路)5V直流电原、计算机、打印机、三部分组成。产品现采用整机一体化(由9针串口输出直接与计算机通讯)。 传感器后面设有蜂鸣器,当正确接通电源时,蜂鸣器连续响四声(此时与计算机进行通讯)。九孔插座与计算机主机的串口相连。随仪器配备5V稳压电源给接口盒和传感器提供工作电源。